WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE ANALIZATORA I MATERIAŁÓW/ FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa handlowa oferowanych  aparatów:

Aparat I …………………………………………………………………………………………

Aparat II ………………………………………………………………………………………...

Nazwa producenta aparatów: …………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowane parametry (należy podać oferowany parametr lub nr strony w specyfikacji technicznej producenta, w której opisano parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwa analizatory wyprodukowane nie później niż 2015 roku. | TAK | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Wymiary analizatora: Wysokość < 50 cm Szerokość < 40 cm Głębokość < 50 cm | TAK, podać | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Sposób podawania próbki: - manualny z probówki (co najmniej jeden analizator) - automatyczny (co najmniej jeden analizator) z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 20 probówek z możliwością uzupełniania próbek w każdym momencie bez przerwania pracy analizatora | TAK | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Urządzenie posiada możliwość podawania próbek w systemie otwartym i zamkniętym. | TAK |  |
|  | Wydajność min. 50 oznaczeń/godzinę | TAK, podać | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Objętość próbki nie większa niż: - w systemie podawania manualnego 150µl - w systemie podawania automatycznego 150µl | TAK, podać | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada system zabezpieczenia przed mikroskrzepami | TAK |  |
|  | Pomiar dokonywany w oparciu o cytometrię przepływową | TAK |  |
|  | Analiza parametrów takich jak: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PDW,MPV,WBC; WBC z rozdziałem na 5 populacji leukocytów | TAK, podać | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Zakres liniowości (w pierwszym pomiarze próbki, bez wstępnego rozcieńczenia): -RBC min do 7 mln /µl -WBC min do 200 tys/µl -PLT min do 1,9 mln /µl -HGB do 24 g/dl | TAK, podać | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania danych na wyniku badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 2006 Nr 61 poz. 435 ze zm.) | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych zgodny ze standardem ISBT 128 | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Komputer o parametrach niezbędnych celem transmisji danych do systemu IBS | Podać czy komputer jest zintegrowany w jednej obudowie z aparatem | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Monitor LCD/LED o przekątnej min. 19‟ | Podać czy monitor jest zintegrowany w jednej obudowie z aparatem oraz czy jest to monitor dotykowy bez konieczności podłączania do aparatu klawiatury. | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Zewnętrzny laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczyt w standardzie ISBT 128 | TAK |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku (dotyczy min. jednego analizatora) | TAK |  |
|  | Wyposażenie w UPS podtrzymujący prace aparatu w przypadku awarii zasilania przez min. 30 minut. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa wraz z materiałami eksploatacyjnymi (tonery) niezbędnymi do wydruku min 30 000 stron. | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Podłączenie aparatów do systemu IBS w celu dwukierunkowej transmisji danych na koszt wykonawcy. | TAK |  |
|  | Transmisja on-line danych z aparatu do systemu komputerowego IBS będącego w posiadaniu Zamawiającego co najmniej danych tj: identyfikacja aparatury, identyfikacja operatora, numery donacji przebadanych próbek, wyniki wykonanych badań oraz wyniki wykonywanych kontroli. | TAK |  |
|  | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych pacjenta z systemu IBS | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek (dziennych, miesięcznych) | TAK |  |
|  | Aplikacja umożliwiająca podłączenie do Internetu celem przesyłania danych kontroli zewnątrzlaboratoryjnej | TAK |  |
|  | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie obejmujące: - system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 punktowych wg systemu Levey-Jenginsa) - pamięć na 10 000 wyników próbek pacjentów wraz z grafiką i danymi wiekowymi pacjentów | TAK , podać | Aparat I - |
|  |  |  | Aparat II - |
|  | Dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium np. tylko z numerem donacji lub z danymi personalnymi pacjentów/dawców | TAK |  |
|  | System zarządzania odczynnikami – z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie, - numer serii używanych odczynników, - system monitorowania terminu ważności odczynników |  |  |
|  | Oprogramowanie kompletu automatycznej aparatury musi zapewnić dokumentowanie czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstością wskazaną przez producenta | TAK |  |
|  | ODCZYNNIKI |  |  |
|  | Dostarczane w formie gotowej do użycia | TAK |  |
|  | Bezcyjankowe odczynniki udokumentowane kartami charakterystyki (nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości) | TAK , podać |  |
|  | Obydwa analizatory wyposażone są w jednakowe odczynniki oraz wykorzystują te same materiały kontrolne. | TAK |  |
|  | Termin przydatności do użycia minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
|  | KONTROLE |  |  |
|  | Zestaw do codziennej kontroli wewnętrznej w ilości umożliwiającej wykonanie jednego oznaczenia dziennie w zakresie trzech poziomów N, L, H na każdym analizatorze. | TAK |  |
|  | Trwałość od daty dostawy – min. 2 m-ce. Wykonawca przy oszacowaniu liczby ampułek krwi kontrolnej każdego poziomu uwzględni stabilność krwi kontrolnej po otwarciu ampułki | TAK |  |
|  | Kontrole dostarczane sukcesywnie w ciągu 36 m-cy z godnie z dostarczonym harmonogramem | TAK |  |
|  | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu kreskowego lub nośnika elektronicznego | TAK, podać |  |
|  | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna „on-line” analizowana na bieżąco z natychmiastową informacją o błędach oraz gwarantującą miesięczne opracowanie wyników z użyciem materiału kontrolnego do codziennej kontroli | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Oferowane analizatory, odczynniki muszą posiadać deklarację zgodności CE, dodatkowo odczynniki karty charakterystyki jeśli tego wymagają. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga aby do każdej dostawy nowej serii odczynników, krwi kontrolnej różnego rodzaju płynów czyszczących dołączone były certyfikaty jakości. | TAK |  |
|  | Wykonawca po dostawie i instalacji analizatorów wykona walidację instalacyjną i operacyjną wraz z wymaganą dokumentacją. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne, i walidacje, w okresie trwania dzierżawy min. raz na 12 miesięcy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni przyjmowanie telefonicznych i faksowych zgłoszeń usterek od pn do pt w godzinach od 8:00 – 18:00. | TAK |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje, że czas reakcji pracowników serwisu technicznego, rozumiany jako podjęcie działań u celi usunięcia usterki w miejscu instalacji urządzenia, wyniesie 24 godziny (w dni robocze) licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | W przypadku gdy czas usunięcia uszkodzenia będzie dłuższy niż 72 godzin Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy aparat zastępczy o takich samych parametrach | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w formie wydruku. W tym procedura utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania badań. | TAK |  |
|  | Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów i interpretacji wyników. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem imiennych certyfikatów. | TAK |  |